# 图像拍摄快速操作手册

此手册适用于尼康手动普通显微镜和手动体视显微镜

# 目录

1相机参数设置	3

2 拍摄单张图像	4

2 1 拍摄单通道图像	4

2 2 拍摄多通道图像并获取叠加图	5

3图像“LUTs”调节	5

4给图像添加标尺	6

5 图像的保存和输出	6

5 1图像的保存	6

5 2 图像的输出	6

# 1相机参数设置

启动显微镜和NIS-Elements软件（下图）。

自动拍摄文件夹

LUTs调节面板

相机设置面板

图像显示区域

菜单栏

工具栏

软件字体大小

界面控制标签

在“Color DS-Ri2 Settings”面板中设置相机参数（右图）。

DS-Ri2为相机型号，依用户配置而不同。

选择图像预览的分辨率。

选择图像拍摄的分辨率。

单次自动曝光。

连续自动曝光。

手动选择曝光时间。

调节相机增益。

增益值越大图像亮度越高，噪声也越高。拍摄明场图像时建议使用1.0x，拍摄荧光样品特别是弱荧光样品时可适当调高增益值。

曝光补偿。

当自动曝光偏亮或偏暗时可点击“+”或者“-”进行亮度补偿。

拍摄明场彩色照片时调节图像的白平衡，分自动和手动两种方法。

自动白平衡：预览图像（下图左），单击“Auto White”，进行像自动白平衡（下图中）；手动白平衡：预览图像时，点击图像窗口右边栏的按钮，图像上出现一个方框，通过鼠标拖拽可以改变方框的位置和大小，将其放置在视野中的空白处，然后点击“Auto White”，进行手动白平衡调节（下图右）。

# 2 拍摄单张图像

## 2 1 拍摄单通道图像

设置好相机参数后，通过工具栏上的快捷键进行图像预览和拍摄（下图）。

图像实时预览。预览时调节曝光时间和增益值等相机参数，并调整图像的视野和对焦。

图像高质量实时预览（预览分辨率与拍摄分辨率保持一致）。

停止预览。

图像拍摄。自动命名为“Captured”。

图像拍摄并自动保存到指定文件夹。

单击该按钮将弹出自动拍摄文件夹窗口（右上图）。该窗口可设置文件保存路径，并显示已拍摄图像。

## 2 2 拍摄多通道图像并获取叠加图

首先分别拍摄单通道的荧光图像，然后在“File”菜单中点击“Merge Channels”选项，弹出对话框。

在“Red Component”，“Green Component”，“Blue Component”，“Brightfield”中依次选择需要叠加的单通道荧光图像和透射光图像，点击“OK”，即合成通道叠加图像“Merged”。

# 3图像“LUTs”调节

在“LUTs”面板中可以调节图像的对比度，亮度和伽马值（右图）。

每个彩色图像有红绿蓝3个调节窗口。

对于单通道彩色图像而言，拖拽滑块时默认同时设置所有通道，按下shift键的同时拖拽滑块，可独立的控制单个通道。

对于多通道荧光图像而言，拖拽滑块时默认控制对应的单个荧光通道，按下shift键的同时拖拽滑块，同时设置3个通道。

持续自动调节LUTs

自动调节LUTs

重置LUTs

过曝指示

自动白平衡

# 4给图像添加标尺

单击图像窗口右边栏的按钮（右图）。图像上将显示出标尺信息。

在标尺的下拉菜单中点击，进入标尺属性设置，可以对标尺的类型、大小和颜色等进行修改。

点击拖动标尺可将其移动到图像的任意位置。

标尺和图像作为2个图层显示，并保留有各自的信息。如果点击，标尺将与图像进行合并，此时将无法再对标尺进行调整，图像中包含的原始数据也会丢失。

# 5 图像的保存和输出

## 5 1图像的保存

打开“File”—“Save As”，弹出“Save As Image”窗口，确认文件名称，文件的保存类型选择“ND2 Image File Format”。

请注意，“ND2”是NIS-Elements软件默认的图像格式，包含了图像的拍摄参数和原始数据，方便用户随时对图像进行调节或数据分析。

## 5 2 图像的输出

若需用windows自带的看图软件打开在NIS-Elements上拍摄的图像，则必须对图像进行输出。

打开“File”—“Import/Export”—“Export ND Document”，弹出“ND Export”窗口（下图）。选择输出文件夹，文件类型（推荐TIF格式），点击“Export”，即可转换图像的格式。

在

下，可选择图像输出的位深（灰阶）。

对于多通道荧光图像，在下可选择需要输出的荧光通道。

表示输出每个通道的单色图像。

表示输出每个通道的彩色图像。

表示输出叠加通道。

表示软件中对图像“LUTs”进行的调节将保存到TIF文件中。

表示图像中添加的标尺，注释，测量等图层将保存到TIF文件中。注意，若勾选此项，通道输出将无法进行选择，默认输出叠加后的通道。