感谢您选择了尼康显微镜产品，

尼康为您提供最为出色的显微成像技术。

②

1.开关机

| ③ ① | - 打开显微镜电源开关； - 打开相机电源开关； - 打开荧光照明电源开关（需要荧光观察时）； - 打开电脑和NIS-Elements操作软件。 开机时，先开硬件再开软件。 关机时，先关软件再关硬件。 |
| --- | --- |

# 2.显微镜部件说明

| ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① | 显微镜各部件示意图： - 显微镜电源开关； - 色温片（NCB）和减光片（ND）组； - 透射光视场光阑； - 一键拍照按钮； - 调焦旋钮； - 聚光镜转盘； - 物镜切换； - 荧光滤色块转盘； - 光路切换杆（或旋钮）； - 荧光孔径光阑和视场光阑； - 控制面板； - 相机； - 透射照明开关和亮度调节； - 荧光减光片组。 |
| --- | --- |

##### 3.显微镜状态确认

| ND NCB | 聚光器最佳位置确认 高倍镜观察时聚光镜位置十分关键！装机时工程师已调节好。 明场滤光片位置确认 如图确认滤光片位置。 打入NCB片，会使照明更接近自然光； 打入ND片，明场照明会减弱； 可根据实际情况调整滤光片的选择。 调节视场光阑到合适大小 |
| --- | --- |
| ND | 荧光减光片位置确认 打入ND片，荧光照明会减弱； 聚光镜前透镜位置确认 明场观察方式下，使用4X或以下倍数物镜时，拨动手柄将前透镜移入光路，使用10X或以上物镜时前透镜移出光路。 荧光观察方式下，将前透镜移出光路。 |

##### 4.观察方式

##### 4.1明场观察（适用于HE，免疫组化等染色标本的观察）

| 透射光照明 起偏器 | - 开启显微镜和操作软件； - 将光路切换推杆推入（肉眼观察）； - 打开机身上照明开关，使用旋钮调节照明强度； - 确认起偏器移出光路； - 把聚光器转盘切换到“O”（空位）。 |
| --- | --- |
| 孔径光阑 | - 通过软件操作，将滤色块移到空位，（小窗口显示数字1）； - 通过遥控器面板或软件选择物镜； - 调焦，移动载物台，观察样品； - 将孔径光阑调节到合适大小。 |

##### 4.2荧光观察（建议暗室环境）

|  | - 打开荧光电源，确认灯箱上的关闸已打开，调节亮度； - 确认透射光开关处于关闭状态； - 检查出光端口； - 拨动荧光转盘选择所需滤色块； - 拨动荧光转盘上的手柄打开荧光光闸（O位置）； - 不观察时，把光闸关掉，以避免荧光淬灭。 |
| --- | --- |

* 注意荧光照明灯泡点亮后需过30min才可关闭电源，电源关闭后需过30min才能再次开启。